河源市人民医院医疗设备竞价谈判项目

竞

价

谈

判

文

件

竞价编号：HY2015[SBK011]

组织单位：河源市人民医院

目录

第一部分：竞价谈判公告	3

第二部分：竞价谈判须知	4

第三部分：用 户 需 求	6

第四部分：合   同	9

第五部分：廉洁购销合同	13

- 第一部分：竞价谈判公告

根据国家政府采购及《河源市2013年政府集中采购目录及限额标准》的相关规定，河源市人民医院设备科现就本院医疗设备竞价谈判采购项目采取竞价谈判方式进行，欢迎专业技术过硬且资质合格的供应商提交密封竞价文件前来参加报名竞价谈判。 
1、竞价编号：HY2015[SBK011]
2、项目名称：医疗设备竞价谈判采购项目
3、医疗设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态血压监测系统 | 2套 | 50000.00 |

4、交 货 期：合同签订后10天。
5、交货地点：河源市人民医院
6、发布公告时间：
从2015年10月15日至 2015年10月21日 15时 00分。
7、竞价谈判文件领取(医院网站自行下载)时间：2015年10月15日起至2015年10月21日15时 00 分止。
注：①、竞价谈判需提供：《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械注册登记表》、授权书、竞价产品在其他地方的销售发票或合同等相关证件和资格证明书,以上文件扫描件均需发至设备科邮箱(详见本公告第13条)。
②、参与竞价谈判单位应派法定代表人或其授权代表以及拟派本项目负责人，须同时持法定代表人证明书或授权委托书及授权委托人第二代身份证、拟派本项目负责人第二代身份证进行报名（以上文件扫描件均需发至设备科邮箱）并在河源市人民医院网站（http://www.hyrmyy.com/）自行下载竞价谈判文件。
8、竞价谈判报价文件一式四份，正本一份，副本三份。
9、竞价谈判报价文件于谈判当日15 时前递交到河源市人民医院门诊楼五楼第二会议室，逾期递交竞价谈判报价文件恕不接受。
10、竞价谈判开始时间：2015年10月22日 15 时00分。
11、竞价谈判地点：河源市人民医院门诊楼五楼第二会议室。 
12、本公告在河源市人民医院网站（http://www.hyrmyy.com/）发布及院内张贴，竞价结果将在河源市人民医院（http://www.hyrmyy.com/）网站公示及院内张贴，公开接受竞价人的监督。
13、组织人：河源市人民医院
   地 址：河源市文祥路733号(门诊楼五楼设备科)

联系人：杨小姐           联系电话（传真）：0762—3185088

邮箱：hysbk1229@163.com   邮 编：517000

- 第二部分：竞价谈判须知

1、说明

1．1适用范围

本竞价谈判文件仅适用于本次竞价谈判文件中所叙述的医疗设备范围。

1．2竞价谈判人资格条件

（1）竞价谈判人参加投标的意思表达清楚，竞价谈判人代表被授权有效。

（2）竞价谈判人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营等。

（3）产品要求提供相关部门检验报告或通过国家质量认证中心认证。

（4）竞价单位应派法定代表人或其授权代表以及拟派本项目负责人，须同时持法定代表人证明书或授权委托书、授权委托人第二代身份证、拟派本项目负责人第二代身份证。

1．3 竞价谈判人须按“用户需求书”的相关要求制定设备的供货时间（到货、安装、验收）及提供备品备件。

2、竞价谈判文件

2．1竞价谈判文件的组成

(1)竞价谈判公告

(2)竞价谈判须知

(3)用户需求

(4)合同（样本）

3、报价和谈判总则

3.1报价文件的编写

（1）竞价谈判人应仔细阅读竞价谈判文件的所有内容，并按竞价谈判文件的规定及要求的内容和格式，在适当的报价表上标明拟能提供的货物的单价、每个单项的小计、整个报价的总价以及货物的产地品牌型号。

（2）计量单位应采用国际单位

（3）竞价报价应按报价范围内采用人民币进行报价,包括设备材料费、人工费、安装费、第三方检测费及所有税费。对价格的计算错误按下述原则修正：

A、如果竞价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；

B、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

C、如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）竞价谈判人报价时提交的报价文件必须密封包装。否则将被拒绝。

（5）报价供应商所报价格应低于同期产品的市场价格，所报价格高于市场平均价格且用户不能支付的，将视其为无效报价。

3.2竞价报价文件的组成：

（1）竞价货物报价一览表。

（2）竞价设备（货物）的产品注册证、合格证。

（3）所投产品彩页和技术参数（加盖厂家或代理商公章）。

（4）货物数量及规格型号清单。

（5）报价货物规格性能偏离及技术说明文件。

（6）有关售后服务等满足用户要求的以外其它承诺。

(7) 如有类似项目业绩，请提供2-3份以往项目业绩发票、成交通知书或供货合同复印件。

（所有竞价报价文件均密封盖章于同一文件袋或者信封中，如发现出现没有密封盖章现象当作弃权处理）

3.3谈判过程及评审

(1)组织单位将在竞价谈判公告中规定的时间和地点接受竞价谈判人的报价。

(2)组织单位组织和主持接受报价，并办理竞价谈判人签到等相关手续。

(3)谈判小组将对实质性响应竞价报价文件要求的进行评审。

（4）本项目采购的设备参数要求，均被视为重要的技术指标要求或性能要求。报价人必须对此作出实质性的响应，如报价文件参数要求有两个以上（含两个）产生负偏离的，将导致报价无效。

(5)谈判小组将按符合该项目的实际需求、质量、价格等各项指标确定符合要求的供应商，进行二次报价，竞价报价文件中的报价即为第一次报价，现场进行第二次报价，第二次报价价格不得高于第一次报价，原则上第二次报价最低者为成交供应商。如有必要，组织单位可根据实际情况给予竞价谈判人第三次报价。

（6）在谈判过程中对竞价谈判文件未能实质响应的供应商不足三家时，经竞价谈判小组审核同意，可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

3.4谈判、评审过程的保密性

(1)从接受报价后，直至到与组织单位签订合同止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、授标意见等相关内容，任何人均不得向报价人及与评审无关的其他人透露。从报价截止日起到确定成交供应商止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触，若有违规将按政府采购法有关规定进行处罚。在评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与评审的有关人员和买方施加任何影响，其报价将被拒绝。

(2)监督投诉电话：院纪委：0762-3185989

- 第三部分：用 户 需 求

一、技术要求:

1、品牌：原装进口品牌

2、测量方法：振荡示波法

3、测量精度: ±3mmHg

4、测量范围： 收缩压：60-280mmHg

舒张压：25-200mmHg

心  率：40-200bpm

5、测量时间段：标准分为白天、晚上两个时间段，同时可以在其中添加特殊时间段进行监测，并且特殊时间段的数量不限。

6、测量时间间隔：具有5、10、12、15、20、30、60、120分钟等多种时间间隔选择。

7、液晶显示屏可显示收缩压、舒张压和心率，同时液晶屏提供电池电量查看、是否有数据提示以及白天晚上的符号提示。

8、血压监测仪采用模糊测量方式，同时具有3分钟内自动重测功能；

9、单键操作，所有设置通过软件实现。可以通过软件设置锁死键盘，以免佩戴者随意按键影响测量准确性；

10、2节通用型5号电池，可记录长达52小时，一定要可以使用市场通用型电池。

11、具有专利的原装进口弧形袖带，袖带有环形弹性内衬防止记录过程中滑落，内囊可拆洗。

12、分析软件采用数据库管理方式，提供访客、医生、管理员三种不同级别权限的登录方式，可以设置新的用户名和密码。访客不能添加和删除病例。

13、软件要求包含分析功能：

13.1、测量数据表包含所有血压测量数据，数据内容需要包含收缩压、舒张压、平均压、脉压、心率血压乘积和离散度。这些数据项提示测量方式为自动测量还是手动测量。医生可以选择本次测量是否纳入统计。医生可以根据需要删除错误数据。

13.2、血压小时统计表，包含2小时、3小时、4小时、6小时、8小时血压平均统计。

13.3、提供血压趋势图，可以观察同一患者不同时间血压趋势变化对比；

13.4、提供血压升降图，可以观察统一患者不同时间血压升降变化对比；

13.5、必须提供4项相关离散图：收缩压与舒张压相关散点图、收缩压与心率相关单点图、舒张压与心率相关散点图、平均压与心率相关散点图。用以分析血压与心率的关系。

13.6、提供收缩压、舒张压和心率的统计直方图。

13.7、提供24小时、白天和睡眠时间段正常、临界和异常血压比例圆饼图。

14、同一个病人不同时间的数据可以存储在一个文件中，医生可以查看前后的血压测量数据，方便分析病人血压的变化情况。

15、不同病人之间的数据可以实现互相转换，以免因为传输错误导致病人重复记录的麻烦。

16、提供数据导出功能，包含XML\JPG等多种文件格式，方便数据的远程传输和 共享。

17、报告可以批量打印，通过设置后自动打印所选择的报告页，无需手动单张打印。

18、分析报告提供心率血压乘积、血压变异性系数、血压僵硬指数等分析指标。提供多种不同的血压分析报告模板选择。

19、动态血压原始数据方便接入医院现有心电系统，实现统一管理及对比分析。

20、产品通过CE认证和美国FDA认证，通过三大高血压协会标准认证：英国高血压协会、欧洲高血压协会、美国AAMI协会准确性验证，并提供证明文件。

二、动态血压监测系统配置清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态血压监测仪 | 主机 | 2台 | 标配 |
| 2 | 血压袖带 | 原装进口/中号袖带 | 2付 | 标配 |
| 3 | 血压通讯线 | 串口/9针COM口 | 2根 | 标配 |
| 4 | 动态血压分析软件 | 软件光盘/Cardio Perfect | 2套 | 标配 |
| 5 | 记录盒背包 | 专用 | 2套 | 标配 |
| 6 | 记录盒背带 | 专用 | 2根 | 标配 |
| 7 | 记录盒腰带 | 专用 | 2根 | 标配 |
| 8 | 中文说明书 | 专用 | 2本 | 标配 |
| 9 | 计算机 |  | 1套 | 标配 |
| 10 | 打印机 |  | 1台 | 标配 |

- 第四部分：合   同

河源市人民医院采购合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购医疗设备及其服务(竞价编号：           )，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

- 合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列场地器材配套设备及负责安装调试。

| 品名 | 规格型号 | 产地 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 合同总价

总价为(大写)：        元正，即RMB￥：      元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、运输、安装、使用培训及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

- 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要等均为本合同不可分割之一部分。

- 技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的出厂测试报告。

- 合同设备包装、交货、安装及验收

（1）  合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

（2）  合同设备的交货

- 乙方交货时间：

- 乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。

（3）  合同设备的安装

- 乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

- 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

（4）  设备的验收

- 合同设备安装完成后进行验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

- 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

- 如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

（5）  乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 质量保证及售后服务

  - 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过、符合国家有关法律规定的产品，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

  - 合同设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起整机保修__     年。保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后4小时内派员到现场维修（技术要求另有规定除外）。

  - 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担，设备不符合质量标准的鉴定费用由乙方承担。

  - 乙方无偿培训甲方维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，并提供相应的设备电路图，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。

- 付款办法

  - 合同设备全部到工地或指定地点交付并完成安装及验收后，乙方凭甲方收货证明、乙方开具的正式发票、使用部门调试使用意见（加盖甲方公章），向甲方申请付款。

  - 付款方式经甲、乙双方共同协议，同意于货到验收合格后三个月付全款。

  - 乙方不得委托第三方开具发票办理结算事宜，否则甲方可拒付。

- 技术服务

乙方应派员到甲方指定地点配合工作，按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

- 不可抗力

  - 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

  - 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商忙解决本合同的执行问题。

- 索赔

  - 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

  - 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷部分或修补缺陷的部份，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

（3） 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

- 违约与处罚

  - 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

  - 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

  - 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

- 合同终止

如果一方违反合同，并在收到对方违约通知书后30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

- 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部份。

- 其他

  - 本合同正本四份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方一份，合同自签字之日起即时生效。

  - 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：河源市人民医院                     乙方：

法人代表签名：                           法人代表签名：

签约代表：                               签约代表：

地址：文祥路733号                       地址：

电话：0762-3185088                       电话：

传真：0762-3185088                       传真：

签约日期：     年     月     日          签约日期：     年     月     日

签约地点：河源市人民医院                 开户行：

账号：

- 第五部分：廉洁购销合同

河源市人民医院医药产品廉洁购销合同

甲方：河源市人民医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范我院医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定               作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：              法定代表人（负责人）：

经办人签名：                       经办人签名：

年  月  日                         年  月  日